附件一：参数要求

- 1、≥6 寸高清彩色触屏液晶，触屏操控，操作简便。

- 2、实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等。

- 3、压力 0~180mmHg 可调，具备全局同步调压、单腔跳过功能，自动配置梯度压力，调节步长为1mmHg。

- 4、人体部位如左臂、右臂、左腿、右腿、上身、躯干点选加压。

- 5、腔室达到设置压力后保持时间0~10秒可调，步长精确到1秒可调

- 6、安全限压值超压确认提示，提醒谨慎治疗，避免误操作。

- 7、具有MLD水肿模式，专业用于淋巴水肿治疗。

- 8、内置帮助系统，治疗模式设定时，同屏自动弹出处方适应症说明。

- 9、内置≥25 种模式处方。

- 10、开机自检功能，同时伴有语音提示。

- 11、淋巴水肿治疗专用多腔梯度压力衣对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

- 12、主机有实时压力检测及提示功能。

- 13、急停按钮，患者自持，更多一份安全保障。

- 14、充气速度在触控屏上可调并显示。

- 15、工作时间 5~99 分钟可调。

- 16、循环充气间隔时间 0~90 秒可调。

- 17、工作时噪声不超过 50dB。

- 18、操控、运行状态等语音提示功能。

- 19、可选配淋巴水肿专用压力衣，压力裤。

- 20、需配置12腔上肢套筒1个，12腔及以上半身压力衣左右各1个。