附件一：

- 1.主要功能

- 用于对医用直线加速器进行绝对剂量测量，适用于放射治疗中的剂量与剂量率的测量。

- 2.主要配置

- 主机、数据线、延长电缆（三轴电离室电缆）、电离室。

- 3.接口方式

- TNC接口（螺口型接口）或BNC输出口，可同时连接两个探测器。

- 4.漏电流≤ 1fA.

- 5.长期稳定性≤ ±0.5%/年。

- 6.分辨力：电流≤ 1fA，电荷≤ 10fC。

- 7.量程：电流1fA- 1μA，电荷10fC-65mC。

- 8.重复性≤±0.5%。

- 9.显示数据：可同时显示累积剂量、剂量率、电荷、电流等测量值。

- 10.电压：±400V，1V分辨率。

- 11.FARMER型0.6cc电离室，防水，平衡帽。

- 12.探测器灵敏体积：0.6cm³。

- 13.标称响应：20nC/Gy。

- 14.可用射线质范围：光子30Kev-50MV，电子10-45MeV,质子50-270MeV。

- 15.可用射野尺寸5×5cm²-40×40cm²。