附件一：参数要求

- 基本要求用于对组织的分离和凝固，具备切割和止血的功能。适用于乳腺外科手术使用。

- 主要功能至少具备双极、电切、混切、凝血功能。

- 主机具有一体化设计，非模块化设计，所需功能无需模块组合添加，单极切割、单极凝血和双极凝血功能分别为三个或三个以上独立的功能区域，直观操作，无须切换显示屏、调节按钮及模式选择键等。

- 单极模式：具有≥2切割模式，≥3凝血模式，喷凝模式输出功率≥120W。

- 双极模式：具有≥4种双极输出模式,且双极最大功率≥70W。

- 具有双路输出模式：适合乳腺修复手术同时使用双刀笔应用。最大功率120W。

- 具有功率适时调节功能：所有模式都具备自动检测组织阻抗变化并适时调节输出功率。

- 显示屏：配备LCD液晶显示屏的操作界面，用于控制模式、系统功能调节。便于复杂性手术时，术者监控模式及功率。

- 负极板接触质量安全监测系统：监测接触电阻变化，变化范围改变≥35％时主机报警并同时停止输出，且无需切换选择单回路和双回路负极板模式。

- 智能模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。

- 具有演示模式：演示模式功能，无需负极板连接即可启动单极模式输出，方便教学或检修。