附件一：

- 口腔综合治疗台4台

- 1、基本要求

- 1.1用于口腔科门诊基本诊疗；

- 1.2电源电压：220V/50Hz；

- 1.3电机电压：24V；

- 1.4输入功率：800VA以上；

- 1.5气源气压：0.5-0.8Mpa之间；

- 2、机械要求

- 2.1座椅升降功能范围：低位≤550mm;高位≥750mm；

- 2.2座椅负载≥35KG；

- 2.3座椅有三个以上椅位记忆模式，提升诊疗效率；

- 2.4口腔灯可多模式调节，适应不同门诊治疗项目需求；

- 2.5手机支架、助手支架均可旋转，便于操作；

- 2.6座椅运行时具有遇阻即停保护功能；

- 2.7具有水路净化消毒系统；

- 2.8控制面板：器械盘采用轻触按键面板，液晶屏可直观显示设备工作状态，带3个及以上预设椅位和9个及以上自定义椅位，设有水气电总开关，可一键切断设备的水气电供应。

- 口腔专用正负压泵4台

- 医用无油正压泵1台：

- 电压：220V/50Hz；功率：1200W；排气量：≥236L/min；使用流量：≈110L/min@4bar；噪音值：≤55dB；储气罐：≥60L；最大压力: 8bar。

- 医用无油正压泵1台：

- 电压：220V/50HZ；功率：1800W；排气量：≥354L/min 177L/min@4bar；噪音值：≤55dB；储气罐：≥90L；最大压力：8bar。

- 医用无油负压泵1台：

- 电压：220V/50HZ；功率：1100W；真空度:≥-15KPa ；最大抽吸量：1200L/min。

- 3.1搭配高性能变频器，根据压力自动变频，高效节能；

- 3.2低位抽吸口设计，降低污水堵管现象；

- 3.3高性能变频风机，保证大流量且抽吸力强劲；

- 3.4采用信号线感应，可实现自动启停。

- 医用无油负压泵1台：

- 功率：1100W；真空度:≥-13KPa；最大抽吸量：600L/min；噪音值：≤55dB；用环境温度：5~45 ℃。

- 4.1搭配高性能变频器，根据压力自动变频，高效节能；

- 4.2低位抽吸口设计，降低污水堵管现象；

- 4.3高性能变频风机，保证大流量且抽吸力强劲；

- 4.4采用信号线感应，可实现自动启停。

- 种植机1台

- 1、技术参数：

- 1.1显示屏：屏幕尺寸≥5*11cm，高能见度LCD背光液晶显示屏；

- 1.2控制面板：按钮式，单一功能按键；

- 1.3马达为国际通用标准接口，可兼容多品牌手机；

- 1.4马达转速范围：200～40000min；

- 1.5最大扭矩：≥70Ncm；

- 1.6光照强度按钮：光照强度可调；

- 1.7注水流量控制：五档水量控制，挡位间隔≥15ml,最大水流量≥75ml,可分段精准控制水量适应不同治疗需求；

- 1.8蠕动泵：外置式一体蠕动泵，最大程度防止意外漏水对主机主板造成损坏；

- 1.9脚踏：多功能无极变速脚踏，同时具备水流量、光照及程序选择按钮；

- 1.10种植程序存储功能：提供不少于8组程序存储；

- 1.11校准功能：设备带有一键校准功能，可对马达和弯手机进行校准检测；

- 1.12反转声音提示：设备带有反正转动功能，并同时带有提示音；

- 1.13齿轮比：设备提供≥5种齿轮比模式选择，适配不同的机头；

- 1.14光纤20：1弯手机：搭配纯钛20:1种植弯手机，防腐防锈，一体式水管头卡夹；

- 1.15车针拆卸方式：按压式；

- 1.16手机接口为国际通用E型接口；

- 1.17手机可使用外科车针，手机可进行高温高压灭菌，操作简单；

- 1.18可外接注水冷却，也可配合内部喷头进行内部注水；

- 2、产品配置（包括但不限于）：

- 2.1 主机                1台

- 2.2 光纤马达连线        1个

- 2.3 多功能脚踏          1台

- 2.4 光纤20：1弯手机    1支

- 2.5 盐水袋支架          1个

- 2.6 种植光纤手机支架    1个

- 2.7 内供水转换针        1个

- 2.8 校准棒              1个

- 2.9 主机备用保险丝      2个

- 2.10 防蒸汽栓           1个

- 2.11 一次性输液管       5个

- 2.12 输液管卡环         7个

- 2.13 内部喷头           1个

- 2.14 喷头支架           1个

- 2.15 E型喷雾式喷嘴     1个

- 2.16 清扫针             1个

- 口腔数字印模仪1台

- 1、具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪，支持实时呈现带有纹理的口腔 3D 图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射,图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋；

- 2、扫描范围： ≥16mm * 12mm（标准头）， ≥12mm * 9mm（迷你头）；

- 3、扫描景深： ≥22 mm；

- 4、扫描精度(std.)：≤0.01mm；

- 5、扫描帧率： ≥20 帧/秒；

- 6、机身重量：≤240±20 g；

- 7、扫描头配置/外径:

- 7.1标准头：总长 119mm，前端≤20mm*17mm；迷你头：总长 119mm，前端≤16mm*12mm；

- 7.2标准头≥4 个，迷你头≥1个；

- 7.3扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100 次；

- 8、产品主机使用年限： ≥8 年；

- 9、具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能；

- 10、扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3 种状态指示灯；

- 10.1蓝灯：数据拼接不成功；

- 10.2绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态；

- 10.3橙灯：设备异常；

- 11、具备口扫头插拔状态指示灯提醒；

- 12、一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间；

- 13、无需加密狗驱动口扫软件；

- 14、支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度；

- 15、具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐；

- 16、集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材；

- 17、集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统；

- 18、体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览 ”、 “上一步 ”、“下一步 ”和“暂停 ”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险；

- 19、扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）；

- 20、具有边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能；

- 21、精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果；

- 22、口腔正畸模拟功能：

- 22.1虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画；

- 22.2支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等；

- 22.3支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享；

- 23、动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方 CAD 设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点；

- 24、多咬合功能：一个病例可最多获取 6 种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作；

- 25、口腔健康检查 3D 报告功能：

- 25.1检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等；

- 25.2报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者 PDF 支持打印机打印纸质报告；

- 25.3手机端查看报告可浏览真彩三维数据；

- 25.4口腔检查报告支持定制 logo 和背景图片；

- 25.5支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出；

- 25.6提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改；

- 25.7提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现。

- 26、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件；

- 27、制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作；

- 28、正畸模型分析(MetronTrack)：

- 28.1支持 Moyers 预测、拥挤度测量、Bolton 比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee 曲线深度测量等；

- 28.2基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况；

- 29、托槽导板设计： 自动分牙、识别 FA 点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成；

- 30、云传输功能:

- 30.1具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT 数据；

- 30.2支持云端预览真彩 3D 数据；

- 30.3同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身；

- 印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况；

- 32、扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库）；

- 33、无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果；

- 34、功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用。

- 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1台

- 1.设备用途：用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像以及小牙片成像等功能，具有原厂研发的临床观察软件、图像后处理功能；

- 2.设备参数要求：要求多合一机型，具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据；

- 3.技术要求：

- 3.1影像探测器要求：

- 3.1.1CBCT探测器材质：碘化铯动态平板探测器；

- 3.1.2CBCT最小体素尺寸≤50um；

- 3.1.3平板探测器有效FOV：≥16x10cm（单次曝光成像），适用于成人及儿童口腔系统的X线诊断分析，具备儿童模式、标准成人模式、老年成人模式等三种以上患者拍摄模式；

- 3.1.4全景影像：标准全景尺寸，高度≥10.5cm；

- 3.1.5头颅侧位影像：标准头颅侧位影像，探测器材质碘化铯；

- 3.1.6 CT成像空间分辨率：≥2.8lp/mm；

- 3.1.7 全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm；

- 4.X射线球管要求：焦点尺寸：CT：≤0.5mm×0.5mm；

- 5.机架结构：要求U形底座，非X形底座，方便轮椅患者进入；

- 5.1机器升级距离≥725mm,方便不同身高人群拍摄；

- 5.2具备镜面反射和激光反射双重定位，全景/CT拍摄激光定位线≥2条；

- 5.3摆位方式：摆位及扫描过程中受检者面向柱，非侧对立柱站立，患者可实时通过镜面反射观察自身情况，方便调整患者至正确的位置；

- 6.软件功能要求：

- 6.1免费提供专业的影像处理软件，正畸分析系统，要求后期免费升级；

- 6.2可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能；

- 6.3具备金属去伪影、降噪、低剂量高清成像技术；

- 6.4多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像；

- 6.5三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像）MIP（最大密度投影）两种显示模式；

- 6.6智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示；

- 6.7 骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类；

- 6.8口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作；

- 6.9具备模拟种植软件，提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度，可以模拟种植体植入和排布；

- 6.10具有智能正畸测量分析系统：可自动标记60个以上分析标志点、165个以上测量项目，提供18种以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法；

- 6.11包含DICOM 3.0标准接口，可以和PACS、RIS系统相连，可以和DICOM打印机相连；

- 6.12提供工作站一套。

- 牙科影像板扫描仪1台

- 1、电源适配器：输入：220V～ 50Hz  1.1A；输出：15V⎓3.2A；

- 2、IP影像板型号：≥3种；

- 3、IP影像板有效成像面积偏差值应不大于标称值的±5%±1mm；

- 4、获取影像时的位：16 bits/pixel；

- 5、分辨率：≥20LP/mm；

- 6、像素尺寸：≤30μm；

- 7、图像成像时间：≤27s；

- 8、在指定IP板有效成像区域、像素大小、位深的条件下，每小时处理IP影像板的数量应不少于140 张，偏差不应大于10%；

- 9、影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）；

- 10、IP影像板曝光后立即测量的曝光指数与放置15min后测量的曝光指数变化应不大于15%。

- 牙周治疗仪1台

- 主要技术参数：

- 1.1网电源输入：220V～  50Hz ，输入功率88VA；

- 1.2主机输入：25V~  50Hz ，2.8A；

- 1.3输出的尖端主振动偏移（最大功率）：1~200μm ，偏差：±50%；

- 1.4输出的尖端振动频率：30±5kHz；

- 1.5输出的半偏移力（最大功率）：10N ，偏差：±50%；

- 1.6尖端输出功率：3W~20W；

- 1.7主机保险：T5AH  250V；

- 1.8电源适配器保险：T1.0AL  250V；

- 1.9进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)；

- 1.10进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)；

- 1.11喷砂系统出水水温：0~45℃；

- 1.12主机重量：≤3kg。

- 2、功能描述:

- 2.1集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体；

- 2.2主机配套超声和喷砂手柄支架，根据所选用工作手柄自动切换工作模式，手柄放回支架时自动停止工作；

- 2.3前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰；

- 2.4工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗；

- 2.5双水路切换，可实现水瓶自动供水，也可使用外接水路供水；

- 2.6供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，提示灯亮起；

- 2.7采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质；

- 2.8自动供水模式下，使用隔膜泵供水，供水稳定；可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果；

- 2.9水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度；

- 2.10采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定；

- 2.11喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护；

- 2.12超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理；

- 2.13喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护；

- 2.14超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作；

- 2.15全透明漏斗形粉罐，能够实时观察砂粉流动情况；

- 2.16具备2种喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度，粉罐采用侧锥形结构，出砂稳定；

- 2.17工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高；

- 2.18加热器温度过高时，恒温器发生短路或断路且会出现提示，电路自动断开确保使用安全；

- 2.19对进液的防护程度：主机普通器材(IPX0)，脚踏开关为防滴水器材(IPX1)；

- 2.20水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分，拥有清洁模式；

- 2.21配备专用推车，便于安装和移动；

- 2.22产品使用期限不少于10年；

- 热牙胶系统2台

- 1、充电底座可实时监控电池温度，充电更安全；

- 2、显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

- 3、热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；

- 4、温控灵敏，显示简洁，操作方便；

- 5、热熔牙胶充填机至少有四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃；

- 6、热熔牙胶充填机至少有七种预设温度可选择：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃；

- 7、安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。Fi-P和Fi-G在无操作十分钟后将自动关机。

- 手机32把

- 高速手机20把

- 1.1车针夹持方式:按压式；

- 1.2功率:≥20W(气压为0.25MPa时)；

- 1.3建议工作气压:≥0.25~0.27MPa；

- 1.4建议工作水压:≥0.05~0.2MPa；

- 1.5工作转速:r≥280000r/min(气压为0.25MPa时)；

- 1.6机头尺寸:直径≤12mmx高度≤ 13.1mm；

- 低速手机（弯机）2把

- 2.1技术参数要求：

- 2.1.1手机接口为国际通用E型接口；

- 2.1.2手机使用CA车针，按钮卸针设计，操作简单，安全有效；

- 2.1.3外水道设计；

- 2.1.4超细头部和机身设计，更好的手术视野；

- 2.1.5无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速；

- 2.1.6一体化手机，基于人体工学；

- 2.2基本参数信息

- 2.2.1转速比：1:1等速；

- 2.2.2最大输入转速：30,000 min-1；

- 2.2.3最高转速：30,000 min-1；

- 2.2.4夹头方式：按钮式；

- 2.2.5车针类型：ISO 1797-1 (EN ISO 1797-1) Type1φ2.35mm CA车针；

- 2.2.6车针最大长度：22.5mm；

- 2.2.7车针最大作业直径：ø4.0 mm；

- 2.2.8车针安装长度：12.7mm；

- 2.2.9连接头的类型：ISO3964通用的E型接口；

- 低速手机（直机）10把

- 3.1技术参数要求：

- 3.1.1手机接口为国际通用E型接口；

- 3.1.2手机使用HP车针，插入旋紧式，带锁定；

- 3.1.3外水道设计；

- 3.1.4卫生机头设计，无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速；

- 3.1.5一体化手机，基于人体工学；

- 3.2基本参数信息：

- 3.2.1转速比：1:1等速；

- 3.2.2最大输入转速：40,000 min-1；

- 3.2.3最高转速：40,000 min-1；

- 3.2.4夹头方式：插入旋转式；

- 3.2.5车针类型：HP车针用（ø2.35）；

- 3.2.6连接头的类型：ISO3964通用的E型接口。

- 牙科气动马达4把

- 1、外水道设计；

- 2、小巧轻型的马达，并可整体进行高温高压灭菌；

- 3、可正反转切换；

- 4、使用气压：0.2～0.4Mpa；

- 5、最高转速：顺时针22,000min-1；逆时针20,000min-1；

- 6、连接规格：JIS T 5905（对应的国际规格ISO9168）B型号；

- 7、停止转矩：1.0Ncm以上；

- 8、气体消耗量：65L/min以下。