附件一：

一、UBE手术器械配置及参数：

咬骨钳 1件：直型头部咬口3mm，工作长度≥220mm，黑金涂层，采用进口钢材加工，钳头硬度48±2HRC

咬骨钳 1件：直型头部咬口4mm，工作长度≥220mm，黑金涂层，采用进口钢材加工，钳头硬度48±2HRC

髓核钳 1件：头翘咬口宽度2mm，无销钉设计，工作长度≥185mm，黑金涂层，采用进口钢材加工，钳头硬度48±2HRC

髓核钳 1件：直型要口宽度2mm，无销钉设计，工作长度≥185mm，黑金涂层，采用进口钢材加工，钳头硬度48±2HRC

骨刀 1件：头部直型，宽度≥5mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

神经拉钩 1件：头部微弯，宽度≥8mm，长度≥108mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

半套管牵开器 1件：深度50mm，医用不锈钢材质

半套管牵开器 1件：深度60mm，医用不锈钢材质

T型开路器 1件：工作长度≥125mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥5mm，工作长度≥200mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥7mm，工作长度≥185mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥9mm，工作长度≥170mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥11mm，工作长度≥155mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥13mm，工作长度≥140mm，医用不锈钢材质

逐级扩张管 1件：直径≥15mm，工作长度≥125mm，医用不锈钢材质

椎体扩张管 1件：直径≥7mm，工作长度≥200mm，医用不锈钢材质

探钩 1件：工作长度≥125mm，头部折弯5mm，医用不锈钢材质

双头剥离子 1件：双头宽度均为≥5mm，一头直型，一头微弯，医用不锈钢材质

骨刮匙 1件：头部≥3mm，直型，进口不锈钢材质，手柄铝合金材质

关节镜手术器械配置及参数：

1.带锁扣关节镜用软组织抓钳 1件：无销钉设计、工作长度≥125mm，

插入部分宽度≥3.3mm 具有锁止功能，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

2.鸭嘴直型咬切钳 1件：无销钉设计、工作长度≥125mm，

插入部分宽度≥4.8mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

3.鸭嘴左弯咬切钳 1件：无销钉设计、工作长度≥125mm，

插入部分宽度≥4.8mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

4.鸭嘴右弯咬切钳 1件：无销钉设计、工作长度≥125mm，

插入部分宽度≥4.8mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

5.探钩 1件：带手柄，带刻度，工作长度≥121mm，头部折弯≥3mm，医用不锈钢   材质

骨锉 1件：上弯20度，杆部外径≥4.0mm，工作长度≥170mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

探钩 1件：不带手柄，带刻度，长度≥220mm，头部折弯≥3mm，医用不锈钢材质

交换棒 1件：工作长度≥330mm，外径≥4mm，钝头，医用不锈钢材质

推结器 1件：外径≥3.15mm，工作长度≥171mm，医用不锈钢材质，手柄为指全式设计，铝合金材质

骨刀 1件：上弯15度，杆外径≥4.7mm，工作长度≥125mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

缝合钩直型 1件：头部直型，工作长度≥143mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

缝合钩左弯45°1件：头部左弯45°，工作长度≥147mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

缝合钩右弯45°1件：头部右弯45°，工作长度≥147mm，医用不锈钢材质，手柄铝合金材质

14.无锁扣直型关节镜用钩线钳 1件：头部方头，无销钉设计，工作长度≥165mm，

插入部分宽度≥4.0mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

15.无锁扣戳枪头直关节镜用钩线钳 1件：工作长度≥165mm，

头部宽度≥2.5mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

16.无锁扣戳枪头翘关节镜用钩线钳 1件：工作长度≥165mm，

头部宽度≥2.5mm ，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

17.带锁扣直型关节镜用软组织抓取钳 1件：无销钉设计、工作长度≥170mm，

插入部分宽度≥4.5mm 具有锁止功能，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

18.关节镜用剪线钳 1件：插入宽度≥4.0mm，工作长度≥142mm，进口钢材，钳头硬度HRC48±2

三、关节镜镜头参数

材质要求

1、材质:医用不锈钢
2、性能要求： 耐腐蚀性能达到YY/T 0149-b级要求，可高温高压消毒；具有优异的综合机械性能；除尖头外，无锋棱毛刺，手感佳；

3、符合行业标准，通过硬度及耐腐蚀检验。

4、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

基本尺寸
1、管外径D≤4mm

2、工作长度L≤175mm

3、目镜罩外径≤Φ32mm

参数:

1、设计光学工作距离 d0≥10mm

2、视场角≥60°

3、视场中心角分辨力≥3.0C/ (°) 

4、有效景深范围:1mm~110mm

5、在A标准照明体下的显色指数 Ra≥90

6、在D65标准照明体下的显色指数 Ra≥90

7、照明镜体光效 ILeR≥0.7

8、综合镜体光效 SLeR≥0.7

9、综合边缘光效 SLe-Z≥0.11

10、有效光度率DM（采用非目镜测试）≤1cd/m2

11、单位相对畸变VU-Z 的控制量≤16%(相对差)

12、视向角：0°、30°、70°可供选配

13、双阀镜鞘（旋转）：Ø5.5×140mm；0°、30°、70°可供选配

14、钝形闭孔器:Ø4.3×175mm
