附件一：

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	动力主机


	1）最高转速 ≥5000 转/分钟;

2）可手动设置最高转速;

3）可自动识别插入手柄，即插即用;

4）屏幕可同时显示最高转速与实际转速;

5）可与冲洗吸引系统实现联动，可在刨削组织的同时进行液体吸引。
	1

	2
	刨削手柄
	1）便捷锁扣设计，360°可安装;

2）带往复切割模式，切割速率最高 ≥5000 转/分钟;

3）可高温高压灭菌。
	1

	3
	把手
	适配刨削手柄，便于持握。
	1

	4
	刨削刀头
	1）直径≥4mm，长度≥32cm

2）切割方向可 360°旋转;

3）钝性无创头端设计:

4）卵圆形开口。
	1

	5
	刨削刀头


	1）直径≥4mm，长度≥32cm

2）切割方向可 360°旋转;

3）钝性无创头端设计:

4）长方形开口。
	1

	6
	冷刀宫腔镜


	1）柱状晶体镜，蓝宝石镜面设计;

2）镜面防球形畸变

3）镜体内透镜具备多层抗反射涂层

4）镜面特殊涂层，防腐蚀性化学物质

5）视向角 6°

6）平行目镜，标准目镜接口

7）可兼容其他制造商的导光束;

8）带≥4.5mm 橄榄器型器械通道，带阀门开关;

9）双路灌流系统。
	1

	7
	操作鞘


	1）直径 ≤24Fr

2）360°可旋转;

3）带无损伤钝头闭孔器;

4）带 Luer 接口，可用于清洗和消毒;

5）镜鞘表面带厘米刻度，可记录置镜深度。
	1

	8
	闭孔器
	配合操作鞘使用，钝头。
	1

	9
	电凝电极
	双极 ，带线。
	1

	10
	活检抓钳
	直径≤3mm，单动钳口。
	1

	11
	吸引泵
	吸引流速调节范围：100——300ml/min,调节步长20 ml/min。
	1

	12
	吸引管路
	吸引管路，用于连接刨削手柄。
	1


