附件一：

1机架系统

▲1.1机架孔径≥80cm

▲1.2球管焦点到探测器距离≥105cm

1.3机架驱动方式：电磁驱动

1.4机架冷却方式：风冷或水冷

▲1.5机架最快旋转时间≤0.25s/360°

1.6具备机架正面、反面均有控制面板

1.7机架控制面板数量≥4个

1.8滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环

1.9滑环数据传输方式：射频信号传递

1.10滑环数据传输速度≥20Gbps

1.11具备智能数控触摸平板

▲1.12具备基于人工智能算法的患者自动摆位系统，可实现基于3D传感器的患者三维信息采集

2探测器

★2.1探测器排数≥256排或双源96排*2

▲2.2探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥16cm

▲2.3探测器轴扫每圈采集层数≥512层

2.4探测器最小单元≤0.625mm

▲2.5每排探测器物理单元个数≥800个

3球管及高压发生器

3.1球管热容量≥30MHU

▲3.2球管最大散热率（非等效）≥2000kHU/min

3.3球管焦点数量≥3个

3.4球管冷却方式：风冷、油冷或水冷

▲3.5球管最高输出管电流（非等效）≥1200mA

3.6球管最低输出管电流（非等效）≤10mA

3.7球管电流调节步进≤5mA

★3.8单组高压发生器功率（不含等效）≥105kW

3.9最高输出管电压≥140kV

▲3.10最低输出管电压≤70kV

▲3.11输出管电压档位≥5档

4检查床

4.1检查床最大承重≥220kg

4.2检查床最大水平移动速度≥300mm/秒

4.3检查床移床精度≤±0.25mm

4.4检查床具备控制脚踏开关

▲4.5检查床垂直升降范围≥50cm

4.6检查床最大水平移动范围≥200cm

5主控制台计算机系统

5.1主控台主频≥8×3.0GHz

5.2主控台内存≥96GB

5.3主控台存储容量≥3TB

5.4主控台图像存储量≥2,000,000幅（512X512不压缩）

5.5主控台显示设备尺寸≥24英寸

5.6主控台显示设备个数≥2 个

5.7主控台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议

5.8主控台具备USB3.0外置硬盘接口

5.9主控台具备实时传送至多个工作站和PACS功能

5.10主控台与机房之间可进行双向语音交流

5.11控台具备扫描序列的关键词高级搜索功能

5.12主控台具备进行多任务并行重建功能

5.13主控台具备图文可视化操作界面

5.14主控台具备扫描剂量预估功能

5.15主控台具备扫描剂量智能监控预警功能

5.16主控台具备对比剂智能监测的扫描功能

5.17主控台具备儿童专有扫描协议

6主机重建系统

6.1具备除主控制台计算机系统之外的独立重建服务器

▲6.2具备深度学习图像重建算法，可用于常规扫描和能量扫描

7扫描系统

7.1轴扫最大Z轴覆盖范围/360°≥16cm

7.2轴扫最多图像重建层数/360°≥512层

7.3具备轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能

7.4具备门控和非门控融合扫描功能

7.5定位像最大扫描长度≥2000mm

7.6最薄图像扫描层厚≤0.625m

7.7最大扫描野（SFOV）≥50cm

▲7.8图像重建矩阵≥1024x1024

▲7.9心脏扫描时间分辨率≤25ms

8图像质量

8.1高对比度空间分辨率≤0.23mm

8.2 X-Y轴空间分辨率≥20 lp/cm

8.3低对比度分辨率（5mm@0.3%）≤9 mGy CTDIvol

9后处理工作站系统

9.1工作站数量≥1套

9.2要求工作站软件品牌为CT设备厂商同品牌

9.3工作站主频≥6×3.0GHz

9.4工作站内存≥64GB

9.5工作站显示设备尺寸≥19英寸

9.6工作站显示设备数量≥2个

9.7工作站图像存储数量≥1,600 ,000幅（512x512 矩阵）

9.8工作站接口与主机一致

9.9工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像

9.10工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程

9.11工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能

10后处理工作站基本功能要求

10.1具备二维图像分析功能

10.2具备三维图像分析功能

10.3具备自动勾画病灶轮廓功能

10.4具备不同序列对比分析功能

10.5具备多期相融合分析功能

10.6具备三维内窥镜分析功能

10.7具备曲面成像功能

10.8具备二维、三维图像测量功能

10.9具备动态三维分析功能

10.1具备电影模式功能

10.11具备透明重建功能

10.12具备多元三维处理功能

10.13具备表面重建功能

10.14具备直接三维兼容功能

10.15具备智能自动中心飞行功能

10.16具备鱼眼模式分析功能

10.17具备管腔模式分析功能

10.18具备后处理后的图像传输、打印功能

10.19具备一键去骨功能

10.20具备尿路造影技术功能

10.21具备头颈部CTA同步数字减影功能

10.22具备高级融合功能

10.23具备神经系统动静脉融合功能

10.23.1具备脑出血测量功能

10.23.2具备脑表面积分分析功能

10.24具备腹部诊断功能

10.24.1具备肝脏多期相融合技术功能

10.24.2具备肝体积测量功能

10.24.3具备腹腔脂肪测量功能

10.25具备骨科诊断功能

10.25.1具备骨骼内固定支架透视功能

10.25.2具备骨科畸形矫正评估功能

10.25.3具备内耳多功能成像功能

10.25.4具备全景齿科成像功能

11后处理工作站高级功能要求

11.1具备全自动心脏分析功能

11.2具备心脏钙化积分软件包

11.3具备动态心肌灌注软件包

11.4具备TAVI分析软件包

11.5具备全自动肺结节分析功能

11.6具备快速脑卒中分析功能

11.7具备肝脏智能分析软件包

11.8具备结肠智能分析软件包

11.9具备4D灌注分析软件包

11.10具备高级融合软件包

11.11具备高级去骨和血管分析软件包

11.12具备能谱分析软件包

11.13具备锥体脊柱智能分析软件包

11.14具备肿瘤高级智能分析软件包
